PříLOha k MZ 31/2011

TechnickÉ PODMÍNKY

| Parametr |  |
| --- | --- |
| Základní parametry |
| Detekční sonda | Integrovaný stávající detektor SBT-10 a přídavná GM-trubice oddělitelná od vyhodnocovací části, propojená minimálně kabelem (délka cca 1,7m) s možností uchycení stávajícího etalonu a kolimační clony se soupr. DC-3E-98 |
| Clona | Požaduje se provedení, kdy vysunutí clony vyvolá hlášení o nutnosti přepnutí měřené veličiny (s otevřenou clonou nelze měřit příkon dávkového ekvivalentu záření gama), clona bude v lyžinách jezdit bez zasekávání; požaduje se fixace v krajních bodech |
| Typ displeje | Digitální, umožňující zobrazovat písmena o velikosti nejméně 10 mm, minimálně ve 3 řádcích, a to během dne i noci a za slunného i deštivého počasí |
| Zobrazování naměřených hodnot | Digitální hodnota Bargraf formou diod ve 3 barvách Optická signalizace |
| Přepínání rozsahů | Plně automatické |
| Možnost připojení dalšího detektoru nebo výcvikového zařízení (jako např. detektoru hliníku, GPS apod.) | Ano |
| Ovládání přístroje | Pomoci tlačítek ovladatelných jednou rukou v těžkých gumových rukavicích s jednoznačnou signalizací, že tlačítko bylo zmáčknuto |
| Komunikace s PC | Pomocí dodaného SW |
| Rozsah měření příkonu dávkového ekvivalentu záření gama |
| Měřící (pracovní) | 0,1 (Sv/h - 10 Sv/h jednou sondou |
| Energetický rozsah | 50 keV až 1350 keV |
| Rozsahy měření plošné aktivity záření beta/gama |
| Měřící (pracovní) | 0,3 Bq/cm2 - 30.000 Bq/cm2 - platí pro zářič beta s energií Emax = 0,33 MeV (Co-60) v tenké vrstvě a v poloze sondy přiložené 1 cm nad proměřovaný povrch |
| Měření plošné aktivity | Korekce pro jiné RN budou uloženy v tabulce a v případě znalosti typu RN bude moci obsluha zadat koeficient a údaj na displeji ukáže již opravenou hodnotu |
| Uživatelské parametry |
| Režimy měření | Požadují se dva režimy měření: 1. vyhledávácí (rychlá odezva měřidla, časová konstanta 0,5 s) 2. přesného měření (typová zkouška v souladu se zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění) |
| Měření dávkového ekvivalentu záření gama (obdržené dávky) | Požaduje se sumarizace dávky od začátku měření do konce měření a automatické uložení s časovým záznamem |
| Signalizace | Požaduje se signalizace alarmu překročení dávkového ekvivalentu 1mSv, 50 mSv a popřípadě další předem zadané hodnoty ostatních veličin Požaduje se zvuková signalizace četnosti impulsů u rychlé odezvy |
| Znázorňování doby pobytu | Pro nastavené hodnoty alarmu dávkového ekvivalentu se požaduje zobrazovat dobu pobytu v závislosti na měřeném příkonu dávkového ekvivalentu |
| Chyby měření |
| Základní chyba měření | Max. 15 % měřené hodnoty |
| Energetická závislost měření příkonu dávkového ekvivalentu | Vyhovující IEC1017-1 |
| Teplotní závislost údaje | Max. 0,3 % na 1 °C |
| Závislost údaje na napájecím napětí | Max. 5 % |
| Směrová závislost údaje měření příkonu dávkového ekvivalentu | (0 až 25 %), max. pokles je ve směru okénka detektoru |
| Napájení |
| Zdroj napájení přístroje | Tužkový monočlánek nebo akumulátor o rozměru R6, popřípadě dobíjecí akumulátory |
| Napájení paměti | Záložní zdroj (životnost min. 2 roky) |
| Signalizace vybití zdroje napájení přístroje | Při dosažení 20% kapacity (pro různé typy použitých zdrojů napájení přístroje) |
| Životnost zdroje |
| Při normálním pozadí bez podsvícení a alarmů | min 100 hod |
| Při plné zátěži | cca 10 hod |
| Při plném podsvícení displeje | cca 20 hod |
| Kompenzace pozadí | Nepožaduje se |
| Provozní podmínky |
| Pracovní prostředí | Odolnost slunečnímu svitu, prachu |
| Rozsah pracovních teplot | –20°C až +55°C |
| Vnější elektrické a magnetické pole | Dle příslušné IEC |
| Chvění a rázy při měření | Dle příslušné IEC |
| Tlak vzduchu | 86 kPa až 106 kPa |
| Rozsah nepracovních teplot | -40°C až +65°C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 95 % nekondenzující vlhkosti |
| Vyhodnocovací část | vodotěsná do hloubky 2m |
| Sonda | Při uzavřené cloně s ochranným sáčkem odolná před stříkající vodou |
| Mechanická odolnost | Pád z 1m na beton |
| Rozměry |
| Přístroj | 200x100x50 mm |
| Sonda | 200x100x50 mm |
| Hmotnost |
| Přístroj | Max. 0,7 kg |
| Sonda | Max. 0,8 kg |

# Ostatní požadované vlastnosti u inovovaného přístroje

| Obecně | Mody a ovladatelnost | Co nejjednodušší, ovladatelný jednou rukou. Přístroj by měl mít dva módy (základní pro zasahující hasiče a expertní pro specializované jednotky. Přepínání módu se provádí SW. |
| --- | --- | --- |
|  | Režimy základního módu (ZM) | Měření příkonu dávkového ekvivalentu. Měření plošné aktivity. Kontrola kontaminace osob. měření dávky a výpočet doby pobytu. Kontrola přístroje na etalon a pozadí. Menu pro nastavení přístroje. |
|  | Jednotky používané v základním módu | μSv/h, mSv/h μSv, mSv, Bq/cm2, kBq/cm2, hod, min, % |
| Baterie | Uzávěr bateriového prostoru musí vodotěsně uzavřít bateriový prostor bez použití přídavných klíčů. Uzávěr musí umožňovat uzavření bateriového prostoru v rukavicích. Z důvodu hmotnosti by baterie neměly být v sondě Požaduje se bateriový zdroj pro uchování parametru v paměti (jako je nastavení přístroje, informace o přístroji a historie naměřených dat) s dobou výměny 1x za 2 roky u opravárenského závodu HZS v Olomouci. |
| Sonda | Detektory se sond DJ-2000A a DJ-2000B integrovat do jediné sondy. Na sondě musí být vyznačeny středy detektorů. Sonda musí být oddělitelná od vyhodnocovací části. Sonda musí mít madlo, které bude umožňovat případné upevnění sondy na teleskopickou tyč. Clona na sondě musí mít dostatečné přeplátování, aby byla sonda dostatečně cloněna Clona nesmí přesahovat rozměry sondy. Podél obvodu sondy se požaduje vylisovat drážku pro uchycení gumičky nebo /“O“ kroužku/ umožňující fixaci ochranného igelitového sáčku proti kontaminaci (Clona by se mohla mechanicky otevírat pomoci tlačítka nad drážkou). |
| Dekontaminovatelnost | Co nejméně členění povrch. Na případných otvorech musí být ucpávky. Displej, diody barografu a tlačítka by mohly být překryty dekontaminovatelnou folií (z možnosti výměny). |
| Popruh | V žádném případě nepoužívat. |
| Displej | Rozmístění | Neměl by být přeplněný ale přehledný. Musí být čitelný. Displej se navrhuje o polovinu zvětšit a rozdělený na tři části (horní, střední a dolní). V horní části by se po stranách zobrazovaly informační piktogramy (ikony bat a repro apod) a uprostřed nápis názvu prováděného režimu. V prostřední části by se zobrazovala naměřená hodnota s příslušnou jednotkou. Ve spodní části by se zobrazovala informace o výstrahách nebo co má hasič dělat (popřípadě rada). |
|  | Barevnost | Požaduje se dobře čitelný monochromatický displej s trvalým podsvícením (výstraha překročení dávky – podsvícení bliká). Intenzitu podsvícení lze regulovat pomocí SW. Čitelný i za slunného dne. Je dobré použít alfanumerický displej Podsvícení by se pro speciální účely (např. výuku) vypínalo SW. |
|  | názvy režimů (Budou upřesněny po výběru displeje) | GAMA – měření příkonů dávkových ekvivalentů BETA - měření plošné aktivity BETA OSOB - kontrola kontaminace osob DÁVKA - měření dávky MENU – režim nastavení parametrů DOBA - výpočet doby pobytu KONTROLA ZIZ - Kontrola přístroje zdrojem KONTROLA POZ - Kontrola přístroje na stole MENU – režim nastavení parametrů |
|  | piktogramy | Piktogram zdrojů (při snížení kapacity zdroje začne piktogram blikat – případně doprovázen zvukovou signalizaci). Repro – zapnutí a vypnutí reproduktoru Komunikace – signalizace že komunikační kanál je otevřený |
|  | Varovné signály | Zvolit 20 segmentovou diodu (1 segment přestavuje 5% rozsahu) měnící barvu ze zelena přes žlutou do červena a v informačním okně displeje by se zobrazil nápis. Pro každou měřenou veličinu budou 2 signalizační hodnoty alarmu. |
|  | Podsvícení | Trvale bez možnosti vypnutí (až na speciální použití pomocí SW) Rozblikání pro výstrahu překročení hodnoty alarmu pro dávku |
|  | Kontrast | Zvýšit ostrost obrysů čísel, piktogramů a písmen. |
|  | Barograf (histogram) | Zvolit formou 20 segmentové diody (1 segment přestavuje 5% rozsahu) měnící barvu ze zelena přes žlutou do červena). |
|  | Rozsahy barografu a barevnost diod | zelený - do 10 μSv/h(do 10 Bq/cm2) žlutý - od 10 do 1 000 μSv/h (od 10 do 1 000 Bq/cm2) červený - od 1000 μSv/h (od 1 000 Bq/cm2) (na přechodu by blikávaly dvě barvy (okolo 10 zelená a žlutá a okolo 1000 žlutá a červená)) |
| Počet tlačítek (poloh přepínače) | Ponechat čtyři tlačítka s většími mezerami mezi nimi. Tlačítko č. 1 – výběr režimu (GAMA, BETA, DÁVKA, MENU). Tlačítko č. 2 – výběr položek ve zvoleném režimu nebo přepínač (např. BETA/BETA OSOB), Tlačítko č. 3 - na zapnutí a vypnutí s označením symbolem nebo nápisem (na jedno kliknutí zapnout a na dlouhé stlačení vypnout) nebo potvrzení výběru a vypnutí alarmu Tlačítko č. 4 – pro zobracení doby pobytu. |
| Rukojeť | Zmenšit krk madla pro lepší dosah prstu na tlačítka Protiskluzová úprava a vybrání na prsty. Rukojeť by měla být vedena od zadu do předu. |
| Přenos dat | Sonda - přístroj | Dosavadní stav s jiným typem konektoru + propojovací kabel (rychlokonektory s pojistkou). |
|  | Přístroj - PC | USB a Infra |
| Doplňky | Servisní SW pro nastavování přístroje. SW pro dálkové čtení dat z přístroje. Externí detektory PDE. Externí detektor povrchové kontaminace alfa záření. |
| Ostatní | Teleskopická tyč | Pro uchycení madla sondy pro nepřístupná místa a nebo pro ZIZ s vysokou aktivitou délka sondy 2-3 m (kabel by byl součásti tyče). |
|  | Návod na obsluhu | Verze pro hasiče musí být jednoduchá, jasná a stručná. |
|  | historie | Požaduje se přes SW vyvolat historii naměřených dat. |